附件：

- 2024年度乙级水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表

| 序号 | 单位名称 | 存在问题 | 处理意见 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北裕速建设工程检测技术有限公司 | 1.水泥养护箱未设置水温监测设施； 2.个别检测报告填写不规范。编号为WSL241001094的混凝土抗压强度检测的委托单和检测报告均未填写检验方法； 3.个别混凝土试块外观不合格。编号为SLH0324100354、355、462的混凝土试块均存在掉角、棱角损坏、表面不光滑、不平整问题； | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入河北水利建设市场信用信息平台不良行为记录。 | 1.《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671-2021）第5.3条，《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条； 2.《检验检测机构资质认定评审准则》第十二条（6），《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条。 3.《水工混凝土试验规程》SL/T352－2020／5.2，《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条、第十六条 |
| 2 | 承德市禹信水利工程质量检测有限公司 | 1.水泥养护箱中未设置养护池水温监测设施，无水泥养护箱中养护池水温监测记录，不符合试体养护池的水温在工作期间每天至少记录一次的标准要求； 2.委托编号为202400049的细骨料用电子天平，设备编号YQ032准确度等级Ⅲ级，不符合Ⅱ级标准要求； 3.委托编号为202400026的外加剂，收样日期2024年06月08日，检测日期2024年06月09日，留样日期2024年06月09日，弃样日期2024年09月09日，外加剂留样不符合保存半年的标准要求。 | 限期整改，期限一个月；整改不到位或逾期未整改的，记入河北水利建设市场信用信息平台不良行为记录。 | 1.《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T17671-2021）第5.3条，《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条； 2.《水工混凝土试验规程》SL/T352－2020总则，《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 3.《混凝土外加剂》GB8076-2008 /7.2，《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十五条 |
| 3 | 承德晨星正源建设工程检测技术有限责任公司 | 尚未开展检测业务，不涉及。 | — | — |